Papildus informācija atklātajam konkursam Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) iepirkumu komisija ir saņēmusi vēstuli ar jautājumiem par LLU atklāta konkursa „LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/ 3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros” (id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK) nolikuma 3.daļas: Mikroskopi tehnisko specifikāciju.

Vēstulē uzdotie jautājumi:

Lūdzam sniegt skaidrojumu par sekojošu konkursa nolikuma tehniskās specifikācijas (iepirkuma daļa Nr.3 – Mikroskopi) punktu:

| 1.3. | Optiskā sistēma | Bezgalībā koriģēta (infinity corrected) ar parfokālo distanci vismaz 60 mm |
| --- | --- | --- |

Vai Pasūtītājs uzskatīs par atbilstošu par fokālo distanci 45 mm, jo tehniskās specifikācijas prasības (60 mm) ir uzrakstītas tā, ka šīs prasības var izpildīt tikai viens ražotājs - Nikon, kas ir pretrunā ar iepirkumu likumu un ierobežo pretendentu konkurenci, jo Nikon ražotāju pārstāv tikai viena kompānija Latvijā. Parfokālā distance ir lielums kas summējas no objektīva garuma un darba distances. Šis parametrs nekādīgi neietekmē iegūstāmās bildes kvalitāti, bet tikai samazina konkurenci.

Vadošiem mikroskopu ražotājiem:

| Ražotājs | Fokāla distance, mm |
| --- | --- |
| Nikon | 60 mm |
| Leica | 45 mm |
| Zeiss | 45 mm |
| Olympus | 45 mm |

| 1.11. | Apgaismojums | Augstas kvalitātes balta LED apgaismojuma sistēma (ECO-illuminators), vismaz 60 000 stundu darbam. AC adapteris (100-240V)Iebūvēta vienmērīga apgaismojuma daudz lēcu optika ‘Fly- eye lens” vienmērīgam attēlam. |
| --- | --- | --- |

Vai pasūtītājs uzskatīs par atbilstošu ja tiks piedāvāta ne sliktāka - ekvivalenta iebūvētā vienmērīga apgaismojuma optika? Ja nē tad lūdzu sniedziet skaidrojumu kāpēc ir nepieciešama tieši šī sistēma un nav iespējams piedāvāt analogu sistēmu?

| 1.9. | Objektīvi | Plan Achromat 4x (0.1 / 25);(N.A./W.D) Plan Achromat 40x (0.65 / 0.6); (N.A./W.D) Plan Achromat 100x (1.25 / 0.14); (N.A./W.D) |
| --- | --- | --- |

Vai pasūtītājs uzskatīs par atbilstošu ja tiks piedāvāts darba attālums:

Plan Achromat 4x (0.1 / 18); (N.A./W.D)

Plan Achromat 40x (0.65 / 0.35); (N.A./W.D)

Plan Achromat 100x (1.25 / 0.12 ); (N.A./W.D)?

Ņemot vērā ka mikroskops ir paredzēts šūnu skaitīšanai un mikroorganismu noteikšanai nav nepieciešama tik liela darba distance. Ar piedāvāto darba distanci pasūtītājs arī varēs veikt visas tam nepieciešamās darbības.

LLU atbilde:

Atbildot uz vēstuli, informējam, ka saskaņā ar šī konkursa nolikuma 1.4.2.punktu, pretendentam papildus informācija par iepirkuma procedūras prasībām ir jāpieprasa laicīgi. Pasūtītājs, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļas nosacījumiem, atbildi sniedz rakstveidā piecu dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Iepirkumu komisija vēstuli ir saņēmusi 17.09.2013., piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzas 26.09.2013., līdz ar to komisija nevar sniegt pretendentam atbildi Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā „ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām”, jo izsmeļošas un pamatotas atbildes sagatavošanai divas darba dienas ir pārāk īss laika periods.