**Papildus informācija par** **uzdotie jautājumi un sniegtajām atbildēm**

**konkursam Nr. LLU/2015/24/AK**

 Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija 18.03.2015. saņēma vēstuli ar jautājumiem par LLU konkursa *„Dažādu laboratorijas iekārtu piegāde LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes vajadzībām ZM subsīdiju līguma Nr. 180914/267 ietvaros”* (id.Nr. LLU/2015/24/AK) nolikuma 1.daļas un 2.daļas tehnisko specifikāciju.

***Vēstulē uzdotais jautājums:***

1) 1. daļas 3. pozīcijas magnētiskā maisītāja rotēšanas ātrums norādīts:

a) minimāli 1 apgr./min

b) maksimāli 2200 apgr./min

Vai šiem norādītajiem parametriem ir pieļaujamas kādas novirzes?

***LLU sniegtā atbilde:*** Piedāvājums jāiesniedz atbilstoši tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

***Vēstulē uzdotais jautājums:***

2) 2.daļas 1.pozīcijas inkubators norādīts kā dabiskās konvekcijas inkubators, bet 1.8.punktā minēta c) prasība par ventilatora ātruma iestatīšanas funkciju. Vai nav ieviesusies kļūda? Dabiskās konvekcijas inkubatoriem parasti nav ventilatora iestatījuma funkcija.

***LLU sniegtā atbilde:*** Konkursa 2.daļas 1.pozīcijas tehniskajā specifikācijā 1.8.punktā ir kļūda. Šajā punktā tiks veikti grozījumi un 1.8.punkts tiks izteikts sekojošā redakcijā:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.8. | Programmas iestatījumi | 1. Iespējams iestatīt vairākās programmas segmentus.
2. Laika iestatīšanas diapazons vismaz no 1 min līdz 999 stundām.
3. Nav ventilatora ātruma iestatīšanas funkcija.
4. Laika un temperatūras reģistrācijas iespēja.
 |

Konkursa Nr. LLU/2015/24/AK nolikuma *2.daļas: Inkubatori un žāvskapji* tehniskajā specifikācijā tiks veikti grozījumi.

**Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts.**

Visa jaunākā informācija par šo konkursu būs pieejama LLU mājas lapā [www.llu.lv](http://www.llu.lv) sadaļā „Iepirkumi”. Lūdzam, sekot līdzi informācijai LLU mājas lapā [www.llu.lv](http://www.llu.lv).